分光光度計及原子吸光光譜儀(UV-Visible)

測試目的：

分光光度計及原子吸光光譜儀之化學分析，皆是利用紫外/ 可見光譜學特性 (詳見紫外/ 可見光譜學之基本概念) ，兩種儀器在電路系統上非常相似，所差別僅在於發射部份之光源體，以及吸收光譜的待測物體處在不同之狀態。

原理簡介:

分光光度計之原理，乃是利用可見光及紫外光之燈管 (Lamp) 做為光源，通過濾光鏡調整色調後，經聚焦後通過單色光分光稜鏡，再經過狹縫選擇波長，使成單一且特定波長之光線，而後射入樣品管中之水樣中，最後射入光電管中將光能轉換為電器訊號，藉由樣本及空白水樣間所吸收之光能量差，與標準液之能量吸收值相比較，便可律定樣本中之待測物濃度。

儀器性能

|  | V-530 | V-550 | V-560 | V-570 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波長範圍 | 190-1100nm | 190-900nm | 190-900nm | 190-2500nm |
| 光譜帶寬 | 2nm | 0.1,0.2,0.5 ,1,2,5,10nm及L2,L5,L10 | 0.1,0.2,0.5 ,1,2,5,10nm及L2,L5,L10 | 0.4,0.8,2,4,8,20, 40nm及L8,L20,L40* |
| 波長準度 | ±0.5nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±1.5nm* |
| 波長重複性 | ±0.1nm | ±0.1nm | ±0.1nm | ±0.4nm* |
| 測光範圍 | -2-3Abs | -2-3Abs | -2-5Abs | -2-3Abs* |
| 雜散光 | 0.04%(T% 220nm) | 0.015%(T% 220nm) | 0.0003%(T% 220nm) | 0.1%(T% 1690nm)* |
| 掃瞄速度 | 40,100,200,400, 1000,2000, 4000nm/min | 10,20,40,100,200, 400,1000,2000, 4000nm/min | 10,20,40,100,200, 400,1000,2000, 4000 nm/min | 10,20,40,100,200, 400,100,200, 4000 nm/min* |
| 基線穩定性 | ±0.001Abs/hour | ±0.0004Abs/hour | ±0.0004Abs/hour | ±0.0004Abs/hour* |
| 基線平直度 | ±0.001Abs(200-1050nm) | ±0.001Abs(200-850nm) | ±0.001Abs(200-850nm) | ±0.002Abs(200-2500nm)* |

V-560光學系統是雙光束、雙分束器、光電倍增管檢測器，其特點是不像類似的儀器使用預單色器和主單色器，V-560使用完全對稱的Czerney-Turner雙單色器，將雜散光減少至低於0.0003%,使得在極低的雜散光而高分辨率下確保在寬的測光範圍內得到精確度的結果,大大改善了測光線性範圍,從而可直接測量高吸收的樣品和有色玻璃濾光片的穿透測量(幾乎0%T的狀況下也可測量).